	ROHM AND HAAS FRANCE S.A.S

LABORATOIRES EUROPEENS

B.P. 249

371, RUE L. VAN BEETHOVEN

06905 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

TEL.: 33 (0) 4 93 95 53 53

FAX : 33 (0) 4 93 65 44 71
	[image: image3.wmf]y = 0.9533x

R

2

 = 0.9965

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

ppm Fer

Absorbance





Objectif : 

Evaluation de la méthode  FERROMO (HACH –méthode 275) pour le dosage de fer en présence de molybdates

Méthode :
· Réactifs :


Réactif FERROMO 1 (HACH)


Réactif FERROMO 2 (HACH)


Tampon pH4 : ampoule à diluer dans 1 litre d’eau déminéralisée


Standard de Fer à 1g/l

· Procédure


Etalonnage

Une solution à 12mg/l de Fer a été préparée dans une solution de Dia-Prosim RD25 à 50 l/m3 ; à partir de cette solution, des étalons ont été dilués dans la solution tampon pH4 de manière à obtenir des standards de 0.40ppm ,0.81ppm,1.19ppm et 1.68ppm de Fer


Préparations des échantillons à analyser

Diluer les échantillons à analyser à raison de 1 volume de produit pour 4 volumes minimum de tampon pH4. Des dilutions supplémentaires  réalisées  impérativement avec le tampon pH4 seront effectuées pour des concentrations en fer supérieures à la gamme d’étalonnage établie


Conditions analytiques

Remplir une éprouvette graduée avec 50ml d’échantillon.

Ajouter le contenu d’une gélule de réactif FerroMo 1 et retourner l’éprouvette plusieurs fois pour dissoudre le réactif

Transférer 25ml de l’échantillon ainsi préparé dans un flacon colorimétrique de 25ml et ajouter le contenu d’une gélule de réactif FerroMo 2. Agiter pour dissoudre le réactif et laisser réagir 3 minutes.

Régler le spectrophotomètre à 590nm.

Faire le zéro de l’appareil avec les 25ml restant  de l’échantillon préparé.

Lire l’absorbance à 590nm immédiatement à la fin des 3 minutes de réaction

Résultats :

étalonnage

	Concentration en Fer (mg/l)
	Absorbance  à 590nm

	0.40
	0.427

	0.81
	0.811

	1.19
	1.147

	1.68
	1.563


[image: image1.wmf]

échantillons

Série1

	solution de RD 25 à50l/m3+ 1ppm de Fer
	tampon pH4 
	Résultats

	49 ml
	qsp 50 ml
	évolution de la couleur vers le noir

	45 ml
	qsp 50 ml
	évolution de la couleur vers le noir

	40 ml
	qsp 50 ml
	évolution de la couleur vers le noir

	30 ml
	qsp 50 ml
	évolution de la couleur vers le noir

	20 ml
	qsp 50 ml
	évolution de la couleur vers le noir


Série2

Une quantité connue de Fer est ajouté à partir d’un étalon à 97.6ppm de Fer dans différents échantillons pour analyse

	Fer ajouté 
	RD25 à 50l/m3
	Tampon pH 4
	Absorbance
	Concentration en Fer (ppm)

	
	
	
	
	analysée
	théorique

	0.1645 g
	qsp 9.9872 g
	qsp 50.9630 g
	0.354
	0.37
	0.32

	0.2689 g
	qsp 10.0684 g
	qsp 50.0801 g
	0.551
	0.58
	0.52

	0.5401 g
	qsp 11.5163 g
	qsp 50.0321 g
	1.023
	1.07
	1.05

	0.9137 g
	qsp 10.0445 g
	qsp 50.1376 g
	1.645
	1.72
	1.78


Remarque

Tous les essais ont été réalisés sur le DR2000 avec des cuves de 25ml. Les valeurs ne peuvent pas être utilisés directement avec un autre équipement.


.


 (cahier DG4 p141-142)




Rédigé par : D. GRASSER
Approuvé par : A. DUFOUR

� EMBED Excel.Chart.8 \s ���








[image: image2.wmf]y = 0.9533x

R

2

 = 0.9965

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

ppm Fer

Absorbance

[image: image3.wmf]_1152337033.xls
Chart4

		0

		0.4

		0.81

		1.19

		1.68



ppm Fer

Absorbance

y = 0.9533x
R2 = 0.9965

0

0.427

0.811

1.147

1.563



Sheet1

		

								ppmFER		Absorbance

								0		0

								0.4		0.427

								0.81		0.811

								1.19		1.147

								1.68		1.563

												=0.9256*a-0.0343

										1.1422860847

						y=0.9533*

						0.3713416553





Sheet1

		



ppm Fer

Absorbance

y = 0.9533x
R2 = 0.9965



Sheet2

		





Sheet3

		






