	ROHM AND HAAS FRANCE S.A.S

LABORATOIRES EUROPEENS

B.P. 249

371, RUE L. VAN BEETHOVEN

06905 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

TEL.: 33 (0) 4 93 95 53 53

FAX : 33 (0) 4 93 65 44 71
	[image: image3.wmf]



Date :
30/06/2005
cc :
AB/DG/AD/PH /file

A :
A. TOUSSAINT / PERMO
De :
G. DELLA NOCE/ EL
SSR :
05SI0237
Sujet :
PERMOBROM L / DR 2000
Objectif : 
Etude de faisabilité de détermination du PERMOBROM L par analyse au DR2000 (méthode DPD chlore total)

Conclusions:

ppm PERMOBROM L = lecture DR2000 * 2.578

Résultats:

Suivre la méthode n° 80 du DR2000 : chlore total par méthode DPD

[image: image1.wmf]ppm PERMOBROM L avec méthode HACH n°80 

0

1

2

3

4

5

6

7

0

0,5

1

1,5

2

2,5

ppm chlore total (lecture DR2000)

ppm

 PermoBROM L

R2= 0.9992

Y=2.578 X


Remarque: les solutions en PERMOBROM L ont été préparées dans de l’eau de-ionisée. Il serait judicieux de vérifier cette méthode sur des échantillons pris sur le terrain par une analyse comparative entre méthode HPLC et dosage par DR2000

(cahier GDN1 p.138)

Rédigé par : G. DELLA NOCE
Approuvé par : A. DUFOUR

Date :
06/07/2005
cc :
AB/DG/AD/PH /file

A :
A. TOUSSAINT / PERMO
De :
G. DELLA NOCE/ EL
SSR :
05SI0266
Sujet :
PERMOBROM L / DR 2400
Objectif : 
Détermination du PERMOBROM L par analyse au DR2400 (méthode DPD chlore total)

Conclusions:

ppm PERMOBROM L = lecture DR2400 * 2.743

Résultats:

Suivre la méthode n° 80 du DR2400: chlore total par méthode DPD

[image: image2.wmf]ppm PERMOBROM L avec méthode HACH n°80 

0

1

2

3

4

5

6

7

0

0,5

1

1,5

2

2,5

ppm chlore total (lecture DR2400)

ppm

 PermoBROM L

R2= 0.9991

Y=2.743 X


Remarque: les solutions en PERMOBROM L ont été préparées dans de l’eau de-ionisée. Il serait judicieux de vérifier cette méthode sur des échantillons pris sur le terrain par une analyse comparative entre méthode HPLC et dosage par DR2400

(cahier GDN1 p.149)

Rédigé par : G. DELLA NOCE
Approuvé par : A. DUFOUR

[image: image3.wmf]